## Лист1
| Дата публикации | 26.09.2024г.
№ п/п | Наименование заказчика | Нименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Всего сумма | Сроки поставки | Место поставки | Место предоставление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата,время и место вскрытие конвертов
1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | Аппарат ультравысокочастотный | Режим работы аппарата продолжительный. Рабочая частота, МГц не менее 27,12. Количество ступеней регулировки мощности с электродами не менее 9. Количесвто ступеней регулировки мощности с резонансным индуктором не менее 4. Время установки рабочего режима, сек не менее 30 сек. Время работы в продолжительном режиме, ч не менее 6. Диапазон установки таймера , мин не менее 1-99. Управление аппаратом электромеханическое . Использование резонансного индуктора. Световая индикация при включении высокочастотного генератора. Автоматическая настройка в резонанс. Габаритные размеры(ДхШхИ)мм, не более 430х289х174. Масса электронного блока не более 7кг.Напряжение питания, В 220. Потребляемая мощность, В*А не более 250.Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.Наличие регистрационного удостоверения, сертификат соответствия, письмо или сертификат о том, что оборудование является или не является средством измерения. | шт | 3 | 1162500 | 3487500 | 30 календарных дней, после подписания договора | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул.Казахстанская 97 | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул. Московская 18 | 03.10.2024 г. 14.00 часов г.Шахтинск,Московская 18, отдел гос. Закупок | 03.10.2024 г. 14.30 часов г.Шахтинск,ул.,Московская 18, отдел гос. Закупок
3487500