## Лист1
| Дата публикации | 23.10.2024г.
№ п/п | Наименование заказчика | Нименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Всего сумма | Сроки поставки | Место поставки | Место предоставление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата,время и место вскрытие конвертов
1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | Аппарат дарсонвализации | Аппарат предназначен для лечебного воздействия импульсным переменным током средней частоты высокого напряжения и переменным током низкой частоты высокого напряжения. Цифровые индикаторы, отражающие управление, индикацию и режим работы аппарата. Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ в режиме дарсонвализации в диапазоне (8-25). Частота следования пачек импульсов в режиме дарсонвализации не более 100Гц. Частота заполнения импульсов в режиме дарсонвализации не более 110кГц. время аппарата в повторно-кратковременном режим не менее 6ч, время работы не менее 30мин, время паузы не менее 10мин. Диапазон установки таймера от 1 до 99мин, напряжение питания аппарата не более 220В, Потребляемая мощность не более 50В-А, Габаритные размеры электронного блока не более (110х210х2600)мм. Масса не более 2,5кг. Сменные электроды: -грибовидный не менее 1шт; -гребешковый не менее 1шт; -точечный не менее 1шт; -ушной не менее 1 шт; -шейный не менее 1шт; -десенный не менее 1шт; -вагинальный не менее Опция -ректальный не менее Опция Паспорт 1шт.Наличие регистрационного удостоверения, сертификат соответствия, письмо или сертификат о том, что оборудование является или не является средством измерения. | шт | 3 | 900000 | 2700000 | 30 календарных дней, после подписания договора | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул.Казахстанская 97 | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул. Московская 18 | 30.10.2024 г. 12.00 часов г.Шахтинск,Московская 18, отдел гос. Закупок | 30.10.2024 г. 12.30 часов г.Шахтинск,ул.,Московская 18, отдел гос. Закупок
3 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | Аппарат инфракрасный | Длина волны, нм, лазерного инфракрасного излучения: не менее 905; Широкополосное инфракрасное излучения: не менее 875; Красного видимого излучения: не менее 640; Импульсная мощность лазерного инфракрасного излучения, Вт;Излучатель Т1: 10, Излучатель ДУШ-1: 30;Средняя мощность инфракрасного излучения, мВт: не менее 60;Средняя мощность красного излучения, мВт: не мене 7;Питание аппарата: От сети переменного тока не менее 220 В, 50 Гц.Наличие регистрационного удостоверения, сертификат соответствия, письмо или сертификат о том, что оборудование является или не является средством измерения | шт | 3 | 250000 | 750000 | 30 календарных дней, после подписания договора | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул.Казахстанская 97 | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул. Московская 18/1 | 30.10.2024 г. 12.00 часов г.Шахтинск,Московская 18, отдел гос. Закупок | 30.10.2024 г. 12.30 часов г.Шахтинск,ул.,Московская 18, отдел гос. Закупок
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | Весы медицинские с ростомером | Ростомер медицинский механический в комплекте с весами предназначен для измерения роста и веса взрослых и детей старше одного года в медицинских, оздоровительных, спортивных и других учреждениях, а также в быту. Материал: сталь + пластик Емкость не менее: 1 кг ~ 160 кг, 70 см ~ 190 см Механический циферблат Размер товара не менее : 42 * 30 * 83 см Цвет: Черный Единица измерения: кг / см Вес не более 8,5 кг Источник питания: не предусмотрен Рабочая среда Температура не более: -25-50 для хранения, -10-40 для работы Влажность не более: <70% Требования к помещению: Температура: 10–40 ° C Влажность: 30% –90% (без конденсации) Атмосферное давление: 80–106 кПа. Наличие регистрационного удостоверения, сертификат соответствия, письмо или сертификат о том, что оборудование является или не является средством измерения | шт | 3 | 350000 | 1050000 | 30 календарных дней, после подписания договора | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул.Казахстанская 97 | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул. Московская 18/1 | 30.10.2024 г. 12.00 часов г.Шахтинск,Московская 18, отдел гос. Закупок | 30.10.2024 г. 12.30 часов г.Шахтинск,ул.,Московская 18, отдел гос. Закупок
4500000
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик